НАЗНАЧЕНИЕ
Установка КПУ-3 служит для проверки анероидно-мембранных приборов и манометров бензина, а также для проверки герметичности любых приборов и проводки трубки ПВД. Всю проверку при помощи этой установки можно проводить на самолете, руководствуясь в необходимых случаях аэродинамической таблицей (см. приложение).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ КПУ-3

· Установка КПУ-3 (фиг. 1) создает разрежение 620 мм рт. ст. и давление 1000 мм рт. ст. при вращении рукоятки со скоростью 100 об/мин, в течение 2 мин.

· Герметичность установки при разрежении 620 мм рт. от. и при давлении 1600 мм рт. ст. обеспечивает спадание показаний манометра не более чем на 5 мм рт. ст. за 1 мин.

· Привод установки ручной.

· Вес комплекта установки 3,3 кг.
[image: image1.jpg]



Рисунок. 2. Установка КПУ-3 с контрольным прибором.

1 — панель; 2 — кронштейн; 3 — рукоятка; 4 — редуктор; 5 — носок; 6 — футляр; 7 — кран; 8 ‑ контрольный прибор; 9—кронштейн; 10-зажим; 11 — крышка футляра; 12 — кран; 13, 14 и 15 — винты; 16 — бачок; 17 — переходной штуцер; 18 —лючок; 16 — винт; 20 — трубопровод.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Основной частью установки КПУ-3 является поршневой насос 5, укрепленный на кронштейне 2 бачка 16 и соединенный с ним с помощью трубопровода 20 (фиг. 2). На крышке бачка расположен кран 12 с ниппелями для присоединения проверяемого и контрольного приборов, а также для регулирования подводимого к приборам давления. Насос установки снабжен поворачивающейся конусной пробкой с шариковыми клапанами. Поворачивая конусную пробку, можно соединить всасывающий или выхлопной клапаны насоса с бачком и получить в бачке соответственно разрежение или давление. На панели 1 смонтированы: складной кронштейн 9 для крепления контрольного прибора 8, кран 1 насоса и кран 12. В боковое отверстие в футляре вставляется рукоятка 3, служащая для приведения в движение поршня насоса 5 через редуктор 4. К воздушному бачку 16 присоединен кронштейн 2, на который устанавливается насос. Бачок 16 привинчен к футляру 6 тремя винтами 15. Внутри футляра имеется карман для хранения рукоятки 3, резинового шланга, насадков и двух переходных штуцеров. Карман закрывается лючком 18. Воздушный бачок имеет емкость 0,6 л.

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ НА УСТАНОВКЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для проверки приборов с помощью установки КПУ-3 необходимо иметь соответствующие проверенные контрольные приборы, с показаниями которых сверяется показания проверяемых приборов.

Перед проверкой складной кронштейн 9 ставят в вертикальное положение, устанавливают на нем контрольный прибор 8, который закрепляют зажимом 10 (фиг. 2). Затем переходные штуцеры 17 контрольного прибора соединяют резиновым шлангом с одним из ниппелей крана 12. Второй ниппель крана соединяют с проверяемым прибором, причем кран должен быть в это время закрыт (оба винта .13 и 14 нужно завинтить до отказа). До вращения рукоятки насоса необходимо кран 7 поставить в положение «Вакуум» или «Давление».

Работа насоса в течение двух минут обеспечивает требуемое давление или разрежение в бачке. Затем необходимо быстро перевести кран 7 в среднее положение «Закрыто». При этом насос и бачок будут изолированы друг от друга.

Затем вывинчивают винт 13 и воздух (под давлением или разрежением) подается в контрольный и проверяемый приборы. После того как стрелка контрольного прибора установится на нужное деление шкалы, винт 13 нужно быстро завинтить и записать показания контрольного и проверяемого приборов. В случае если требуется снять излишек давления или разрежения, надо при закрытом положении винта 13 медленно вывинтить наклонный винт 14.
При проверке герметичности проводки указателей скорости (до 1200 км/час) необходимо закрепить на установке контрольный указатель скорости. Для проверки герметичности динамической проводки нужно соединить центральный штуцер 1 (динамический) контрольного прибора 2 резиновым шлангом с одним из ниппелей крана 12 (фиг. 3), а второй ниппель крана соединить резиновым шлангом 3 при помощи прилагаемого к установке • специального насадка 4 с входным отверстием динамической проводки 5 трубки ПВД. Затем, постепенно открывая винт 13, подавать воздух под давлением к контрольному и к проверяемому приборам.

При проверке герметичности статической проводки в бачке 6 надо создать разрежение, на конце шланга 7 укрепить приспособление 8 для статической проводки (хомут) и надеть его на трубку ПВД, а второй ниппель крана .соединить со статическим штуцером контрольного прибора 2. 
Убедившись в герметичности проводки, можно проверять указатель скорости непосредственно на самолете, но при этом необходимо контрольный прибор предварительно проверить при той же температуре, при которой проверяется указатель скорости.

Примечание. Для проверки приборов, у которых отверстия штуцеров имеют разные размеры, к установке прилагаются два переходных штуцера с резьбой 2М8 и 2М10.

[image: image2.jpg]Banyyre

Anorenne

TPHCIOCOSNENHE 41 POBEOKH
CTTWECKD IPOBOIKH VKASATEDD

Sloascoatuoni_nowooo.

—

Y 08BN

QMAMIECKOH IPOBQIKN IWASATERD_CROPOCTH




Рисунок. 3. Схема проверки проводки к приемнику указателя скорости.

1 ‑ центральный штуцер; 2 — контрольный прибор; 3 — шланг; 4 — насадок; 5 — динамическая проводка трубки ПВД; 6 — бачок; 7 — шланг; 8 — статическая проводка; 9 — кронштейн; 10 — зажим; 11 — проверяемый прибор; 12 — кран; 13 — винт.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Условием правильной эксплуатации установки является герметичность всей системы. Необходимо периодически проверять установку на герметичность. Бачок с насосом может быть легко вынут из футляра 6 (см. фиг. 2) после отвинчивания трех винтов 15 и винта 19.

Для проверки герметичности установки следует создать наибольшее давление в воздушном бачке, завинтить винт 13 и погрузить бачок с насосом в ванну с водой. По появлении пузырьков можно обнаружить место, где нарушена герметичность.

Герметичность можно восстановить заменой прокладок, притиркой трущихся поверхностей или пайкой поврежденных мест.

В случае невозможности получить нужное разрежение рекомендуется производить продувку шариковых клапанов, для него необходимо создать в бачке установки давление, а затем воздух выпустить, одновременно установив кран 7 в положение «Вакуум».
При загрязнении насоса или загустевании  смазки при продолжительном перерыве в работе следует отвинтить винт крышки крана 7. снять крышку, отвинтить гайку крана и осторожно вынуть конусную пробку. Затем влить немного бензина и, прокрутив несколько раз рукоятку насоса, бензин слить. Конусную пробку тщательно промыть в чистом бензине. Каналы в пробке для шариков с пружинками должны быть чистыми. После промывки и просушки в картер насоса залить масло марки MС-14 или смесь, состоящую из масла МС-20-и масла марки МВП в соотношении 1:1 в количестве 8—10 см3 (если в картере нет масла). При сборке, крана насоса трущиеся конусные поверхности смазать тонким слоем технического вазелина.

При нормальных условиях эксплуатации гарантийный срок безотказной работы установки КПУ-3 составляет 4 года.
[image: image3.png]. TMpuacsenne 1
AspojuHaMndeckas Tabauud aas cxopocTel monera no 1200 Im('nc

Jluramuyeckoe AaBACHHE MPH
Cropocts | ox —4°C |t Bon2220°C| t pr.—0°C | t pr.zoec |  Cxopocts
KM/yac - Mfcex
MM BOJ. CT. MM PT. CT.
0 0 0 0 0 0
5 0,1 0,1 0,01 0,01 1,39
10 0,5 0,5 0,04 0,04 2,78
15 11 11 0,08 0,08 | 417
20 1,9 1,9 0,14 0,14 5,56
% 3,0 3,0 0,22 0,22 6,94
30 43 4,3 0,32 0,32 8,33
35 5,9 59 0,44 0,44 %7
40 n b 0,57 0,57 L
45 ©98 9,8 0,72 0,72 - 12,50
50 12,1 121 . 0,89 0,89 13,89 ~
55 14,6 14,6 1,07 1,07 15,28
60 174 17,4 1,28 1,8 16,67
65 20,4 20,4 1,50 1,50 18,06
70 23,1 23,1 1,74 1,1 19,44
() 27,2 27,2 2,00 2,01 20,83
80 30,9 30,9 2,21 2,28 2,22
85 34,9 34,9 2,51 2,58 23,61
90 39,1 39,2 2,88 2,89 25,00
95 43,6 43,7 3,21 3,22 26,39
100 48,3 48,4 3,55 3,56 21,78
105 ° 53,3 53,4 3,92 3,93 29,17
110 58,5 58,6 4,30 4,32 30,56
115 63,9 64,0 4,70 4,72 31,94
120 69,6 69,7 5,12 514 33,33
125 5,6 5,6 5,56 5,58 34,72
130 81,7 81,9 6,01 6,03 36,11
135 88,1 88,3 6,48 6,51 37,50




[image: image4.png]ponomkenne

| liunavuyeckoe naBieHHe npH
CROPOCTL | { pon 4o |t son=20°C | t pr—0°C | {pr.—goec |  CropocT>
KMfuac |~ Mfcek
MM BOA. CT. MM PT. CT.

140 94,8 95,0 6,97 7,00 | 38,89
145 101,7 101,9 7,48 7,51 40,28
150 108,9 109,1 8,01 8,04 41,67
155 116,3 106,5 8,50 8,58 43,06
160 124,0 1242 | 9,12 9,15 44,44
165 131,9 132,1 9,70 9,73 | 45,83
170 140,0 140,2 10,30 10,34 47,22
175 148,5 148,7 10,92 10,96 48,61
180 157, 157,3 11,6 11,59 50,00
185, 166,0 166,2 12,21 12,25 51,39
190 175,1 175,4 12,88 12,93 52,78
195 184,1 184,8 13,57 13,62 54,17
200 194,1 194,5 14,28 14,33 55,66
205 204,0 204,4 15,01 15,06 56,94
210 24,2 24,6 15,75 | 1581 58,33
15 224,6 225,0 16,52 | 16,58 59,72
20 35,2 235,71 17,30 11,31 61,11
225 246,1 246,6 18,11 18,18 62,50
230 257,3 257,8 18,93 | 19,00 63,89
235 268,7 269,2 19,76 19,84 65,28
240 2804 280,9 20,62 20,70 66,67
45 292,3 292,8 21,50 21,58 68,06
250 304,5 305,0 22,40 22,48 69,44
255 316,9 317,5 23,31 23,40 70,83
260 329,6 3302 24,24 24,33 72,22
265 342,6 343,2 25,20 25,29 73,61
270 355,8 356,4 26,17 26,26 5,00




[image: image5.png][ponomkenne

Jlunamuueckoe rapaenne npn

Cropocth | ¢ o7 —goC |t Bon.:‘ZO"C‘ tpr=gC |tpr=noc | Cropoere
o fuac : | weex
MM BOA. CT. [ MM pT. CT.
25 369,2 | 369,0 216 | W, 6,39
280 3830 | 3837 | WAT | w27 7178
285 3069 | 3076 | 2019 | 2930 7947
290 412 | 4119 | 3024 | 30,35 80,56
25 | 4257 | 4265 | 3131 | 3143 81,94
300 405 | 4413 | 3240 | 3952 | 8333
305 4555 456,3 33,50 33,63 84,72
310 470,8 471,6 34,63 34,776 86,11
315 4864 | 4872 | 3577 | 35,90 8750
320 5022 | 5031 | 3694 | 37,07 88,80
325 518,3 519,2 38,12 38,26 90,28
330 5346 | 536 | 3933 | 3947 91,67
333 5512 | 5522 | 4055 | 40.69 93,06
340 5682 | 569.2 | 4179 | 4194 04,44
345 5853 | 5864 | 4305 | 4320 95,83
350 6028 | 6039 | 44,34 | 44,50 97,92
355 620,5 621,6 45,64 45,80 98,61
360 638,5 639,6 46,96 47,13 100,00
365 656,7 657,9 48,30 48,48 101,39
370 675,2 676,4 49,67 49,85 102,78
375 6940 | 6953 | 51,05 | 5% 104,17
380 13,1 14,4 52,45 52,64 105,56
385 7395 | 1338 | 53,88 | 5407 106,94
390 52,1 53,4 55,32 55,52 108,33
395 70 | T34 | 5679 | 56,99 109,72
400 792,2 793,6 58,27 58,48 111,11
405 812,7 814,1 59,78 59,99 112,50





[image: image6.png]Tlponoaxenne

Jlunamudeckoe naBaenue NpH

Cropocth [y pop —4oC |t non.=20°C]| t pr.=oC | tpr.—goec |  Cropocte
KM/uac |~ M/cex
: MM BOZL. CT. MM PT. CT.
410 8334 834,9 61,30 61,52 113,89
415 8545 - 856,0 62,85 63,08 115,28
420 875,8 . | 71,8 64,42 64,65 116,67
4% "8917,4 899,0 66,01 66,25 118,06
430 | 9193 920,9 67,62 67,86 119,44
435 941,5 943,1 69,25 69,50 120,83
440 964,0 965,7 10,90 1,16 122,22
445 986,7 988,4 2,57 72,84 123,61
450 10097 | 10115 | 74,27 14,54 125,00
455 1033,1 | 10349 | 75,99 76,26 126,39
460 . | 10567 | 1058,6 | 77,72 * | 78,00 127,78
465 1080,6 | 10825 | 79,48 79,11 129,17
470 1104,8 | 1106,8 | 81,26 81,56 130,56
415 1129,3 1131,3 83,07 83,37 131,94
480 1154,2 | 11562 | 84,89 85,20 133,33
485 1179,3 | 1181,4 | 86,74 87,06 134,72
490 1204,7 | 1206,8- | 88,61 88,93 136,11
495 12304 | 1232,6 | 90,50 90,83 137,50
500 1256,4 | 1258,7 | 92,41 02,75 138,89
510 1309,3 | '1311,7 | 96,31 96,66 141,67
520 1363,5 | 1366,0 | 100,29 | 100,66 144,44
530 1418,9 | 14214 | 104,37 | 104,75 147,22
540 14755 | 1478,1. | 108,53 | 108,92 150,00
550 1533,6 | 1636,2 | 112,79 | 113,20 152,78
560 1592,7 | 15955 | 117,15 | 117,57 155,56
570 1653,1 1656,0 | 121,59 122,03 158,33
580. 1714,9 | 1717,9 | 126,14 | 126,60 161,11
590 1778,0 1781,1 | 130,78 131,25 163,89




[image: image7.png]IMpononkenue

Jlwnamuyeckoe nasienue npu

CrOPOCT |4 pop—4°C |t on.=20°C | t pr.—0°C |t pr.mppec |  Cropocrs
KM/uac M[cex
MM BOML. CT, MM pT. CT.
600 1842,4 | 18456 | 13551 | 136,00 166,67
610 1908,1° | 1911,4 | 140,35 | 140,86 | 169,44
620 1975,1 | 1978,6 | 145,28 | 14581 172,22
630 2043,6 | 2047,2 | 150,31 | 150,86 175,00
640 13,4 | 2174 | 155,44 | 156,01 177,78
650 21845 | 21884 | 160,68 | 161,26 | 180,56
660 27,1 | 21,1 | 166,02 | 166,62 183,33
670 2831,1 | 23352 | 171,46 | 172,08 186,11
680 24065 | 24108 | 177,00 | 177,65 188,89
690 24834 | 24878 | 182,67 | 183,33 191,67
™00 2561,8 | 66,3 | 18843 | 189,11 194,44
710 2641,6 | 26462 | 19430 | 195,00 197,22
720 2122,9 | R127 | 200,28 | 201,00 200,00
730 2805,7 | 28106 | 206,37 | 207,12 202,78
40 2890,0 | 28951 | 91957 | 213,34 205,56
750 2975,9 | 2981,2 | 21889 | 219,68 208,33
760 3063,3 | 3068,7 | 99539 | 996,14 21,11
70 3152,3 | 3157,9 | 93186 | 923971 213,89
80 3242,9 | 38,7 | 23853 | 23940 216,67
790 33351 | 3341,0 | 24531 | 246,20 219,44
800 3420,0 | 34351 | 252,21 | 253,13 222,22
810 35245 | 3530,7 | 259,24 | 260,18 225,00
820 3621,7 | '3628,1 | 266,39 | 267,35 227,78
830 37205 | 3727,1 | 271366 | 274,65 230,56
840 3821,0 | 38978 | 981,05 | 282,07 233,33
850 3923,3 | 3930,3 | 28857 | 289,62 236,11
860 4027,3 | 40345 | 296,23 | 297,30 238,89





[image: image8.png]ponoicenne

Jlunamuveckoe naBnenne npu

CKOPOCTY ¢ pog —4°C |t non.=20°C | t pr=0°C |t pr.=oec | CKopocts
KM/9ac - M/cex
. MM BOZ. CT. MM pT. CT.
870 4133,1 4140,5 304,01 - | 305,11 241,67
880 4240,7 4248,2 311,92 31i,05 244,44
890 4350,1 43578 319,97 321,13 247,22
900 4461,3 4469,2 328,15 329,34 250,00
910 4574,4 4582,5 336,47 331,69 22,18
920 4689.4 4697,7 344,92 346,17 255,56
930 4806,2 4814,7 353,52 354,80 258,33
940 4925,0 i 49337 362,25 363,57 261,11
950 2045,7 5054,6 371,13 372,48 263,89
960 5168,4 51775 380,15 |0 381.54 266,67
970 . 5203,1 | 53024 389,32 390,74 269,44
980 5419,8 5429,4 398,64 400,09 272,27
990 5548,5 |- TH558,3” | 408,11 409,60 275,00
1000 5679,3 5689.4 417,14 419,25 217,78
1010 5812,0 58223 427,50 429,05 280,56
1020 5947,2 5957,7 439.03 283,33
1030 6084,3 .| 6095,1 449,15 286,11
1040 62237 6234.7 459,44 288,89
1050 6365,2 6376.5 469,89 291.67
1060 6509,0 6520.5 480,50 204,44
1070 6655,0 6666,8 R 491,28 297,22
- 1080 6803,3 6815,4 500,41 502,23 300,00
1090 6954,0 6966,3 511,49 513,35 302,78
1100 07,7 119,5 522,74 524,64 305,56
1110 7262,3 1215,2 534,17 536,11 308,33
1120 7420,1 7433,2 545,77 547,76 311,11
1130 7580,3 593,17 557,56 559,08 313,89
1140 42,9 7156,6 569,52 571,59 316,67




[image: image9.png]TMpononxenne

IluHaMuueckoe AaBienye npu

CKOPOCTE | ¢ oy —4°C |t BoR.=20°C |t pr.=0°C |t pr.=20°c | CKopocts

KM/[uac ot Mfcex
MM BOA. CT. MM. PT. CT.

1150 7908,1 79221 581,67 583,78 319,44
1160 8075,8 8090,1 594,00 596,16 322,22
1170 8246,0 8260,6 606,52 608,73 325,00
1180 84189 8433,8 619,24 621,49 321,78
1190 8594,4 8609,6 632,15 634,45 330,56
1200 $772,5 8788,0 (45,25 647,60 333,33




УПАКОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Чтобы сохранить во время транспортировки, каждую установку КПУ-3 укладывают в гофрированную коробку так, чтобы установка не могла перемещаться. Стыки крышки гофрированной коробки заклеиваются крафт-оберточной бумагой. Коробки с установками укладываются в прочную тару по 16 шт. с заполнением пустот между стенками тары и коробками бумажной макулатурой.

КОМПЛЕКТОЛОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ УСТАНОВКИ

[image: image10.png]Konuue-

a '
Hauwmenosanue

no nop. cTBO
1 + Ycrauoska KIY-3 1
2 Xomyr . 1
3 Hacanox 1
4 PyxosTka 1
5 epexopnoit wrynep ¢ pesnGoii 2M8 1
6 Iepexonuok wryuep c pesn6ofi 2M10 1
7 Tpy6xa peannosas 4,5X2 MM 1
N L=25m
8 TMacnopr 1
9 Ondcanne ycTaHOBKH 1




